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医療機器等管理委員会　　第1回　定例会議　平成２２年　6月　7日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

· 委員会の設置目的と事業内容、開催日ついて説明。

委員会開催日

・毎月第１月曜日　　16:00～16：30

· 審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

＜医療機器安全管理者＞

　　委員長の　宮澤　文子　となります。

　

＜計画概要＞

　　各施設で有している医療機器の把握・点検を行い、医療材料を適切に使用し、患者様・利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。

＜活動項目＞

　　1、各施設にある医療機器の定期点検計画の作成

2、各医療機器の保守点検及び日常点検の実施

3、定期的な医療機器点検計画の対策と実施および職員への情報提供

4、医療機器取り扱いについての研修の実施

5、医療材料の適切な使用の実施

＜計画内容＞

1、 各施設にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

2、 医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

（1） 保守点検の必要な機器は

X線検査装置　１０月・４月

モニター心電計・除細動機　４月

CT検査装置　７月・１月

（2） 定期点検は機器に応じて月１回

　　　　　病棟内の救急カートの物品・吸引機・AED

（3）　日常点検　救急カート　AED　除細動器　毎日

　　・点検後は各部署のＳＧＭよりサインをもらい点検簿へはさみ委員長へ提出。

（毎月月末までに）

3、 定期的な点検をし医療機器を安全に扱う。

4、 医療機器・材料の新規購入等の検討会の開催。（必要時）

5、 医療機器に関する研修（年２回　AED　心電計等についての研修　他、必要時）

　＜療機器点検実施状況＞

・４月　モニター（東・南２台）・除細動機(東)１台の点検終了（フクダ電子さん）

　　　点検結果　問題なし　

　・4/28　　X線検査装置・現像機　点検結果　　異常なし

· 患者様の血糖測定器（その備品等）の購入窓口

　医事　奥利さんが担当になります。　（昨年度は沼沢さん）

次回の委員会開催日は７月5日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー　

