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医療機器等・医療ガス管理委員会　第1回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年5月26日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：藤原　香織
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜H28年度事業計画確＞

●医療機器等管理

医療機器安全管理者⇒金沢　圭吾

１．委員会の開催

(1)定例委員会　

①毎月第4木曜日　16：00～16：30

（２）臨時委員会の開催

①審議事項がある場合はその都度委員会を開催する

２．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

①保守点検（保守点検契約業者）の必要な機器は年2回

②日常点検（各部署スタッフが毎日点検）

③定期点検（医療機器委員　1回/月）

④医療機器の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる

　⇒H28年度医療機器点検計画表、医療用用具点検計画表、医療機器保守点検計画表作成済み

３．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療用具の点検の実施。

①定期点検（医療機器委員　1回/月）ベット、車椅子、歩行器、拘束帯、診察用具

②医療用具の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる

　　

４．医療機器に関する研修

1）当院で使用している医療機器に関する研修を行う

①スタッフが確実、安全に機器を使用できるように研修を行う。

上半期・下半期の年2回（7月、11月を予定）

　　　※医療機器の研修担当：金沢、西村、齊藤⇒研修計画書作成・実施・実施報告書作成していく

●医療ガス

１．委員会の開催

（１）定例委員会

①毎月第4木曜日　16：00～16：30

（２）　臨時委員会の開催

　　①審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

２、医療ガス点検の実施

（１）監督責任者・実施責任者の選任

①委員会に業者からも委員メンバーとして設置し、実施責任者として任命する。⇒東酸　福井直樹様

②監督責任者は委員長として任命する。⇒藤原　香織

（２）点検実施

①保守点検　

4月　医療ガス機能、保守点検

10月　医療ガス外観保守点検

②日常点検　

部署スタッフが毎日点検

報告書の点検保管

３、医療ガスに関する研修の実施

（１）医療ガスを安全に使用するに研修を行う

①医療ガスの基礎知識　7月

②緊急時の対応　11月

※医療ガスの研修担当：藤田、稲垣⇒研修計画書作成・実施・実施報告書作成していく

＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　新規購入電子血圧測定器2台　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　 　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

　
· 新規購入したものは医療機器データベースへの入力して下さい。

· 4/12　医療ガス機器点検（外観）、異常なし。

· 4/25　除細動、心電計モニターの定期点検実施。

　　　　　東病棟の除細動バッテリー切れ⇒5/26交換済み

　　　　　東病棟、南病棟　心電計モニター　コネクター破損あり⇒稟議書提出　決裁未

　　　　　（使用出来るが、日付けや氏名など入力できない状態）

・　X線検査装置　現像器　5/31定期点検予定

　　入れ換え　6/11～13の予定（6/14～使用可）

・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

※　次回委員会　6月23日（木）

