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医療機器等・医療ガス管理委員会　第10回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成30年2月20日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：織田　拓弥
	委員長
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※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし　

西病棟　機器：車椅子1台破損、修理済み。　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

北病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南病棟　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

外　来　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし

南山苑　機器：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療ガス：異常なし
＜定期医療材料点検報告＞

・今年は2月に実施。来年度より5、9、1月に実施。
　東病棟　異常なし
　西病棟　使用期限ぎれ物品あり。
　北病棟　異常なし
　南病棟　異常なし
　外来　　異常なし
　南山苑2階　異常なし
　南山苑3階　異常なし
　あおぞらクリニック　異常なし
→使用期限ぎれが近い医療材料があったら、早めに使用して下さい。
→使用期限ぎれの医療材料や破損がある場合は、適切に廃棄し補充して下さい。

＜連絡事項＞
※下記作業を各部署の委員会員が行う。3月の定例委員会で進捗状況の確認をしていく。今年度内に完了。
・2月、基準・手順書の見直し終了。
「リスクマネジメントマニュアル」の各基準・手順書の1枚目（表紙）の差し替えをする。
　（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連→
　医療機器基準・手順書）

・「医療機器データベース」の整理。
新しく医療機器を購入又は廃棄したものの確認をしてデータを更新する。
（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連
→医療機器データベース）

・「診察用具リスト」の整理。
　　各部署の「医療機器点検表」の最後に挟んでいるリストの更新をする。
　印刷は不要。

（フォルダ：みんなの書類フォルダ→病院委員会→医療機器等医療ガス管理委員会→医療機器・用具関連
→診察用具リスト）

・年度末なので「医療機器点検表」のチェックが確実に行われているか再確認して下さい。

・心電計（ICカード1のスロット破損、患者コード左手・足断線）修繕依頼中。
→ICカードは廃棄。断線は修理済。使用可能となっている。
・脳波計にノイズが入り修繕依頼中。
→購入依頼中。
・除細動器は納入後13年を経過しておりサポートは終了している。今後修理が必要な場合は購入を検討。
・毎月、各部署の医療機器、医療ガスの日常点検表、定期点検表を委員長まで提出して下さい。

・新しく医療機器を購入又は廃棄した場合は、「医療機器データベース」へ入力して下さい。

・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※次回委員会　3月20日（火）15：30～
　

